附件：

| 设备名称 | 需求台数 |
| --- | --- |
| 输液泵 | 2台 |
| 注射泵 | 1台 |
| 产后康复治疗仪 | 2台 |
| 药品冷藏柜 | 1台 |
| 阴道镜 | 1台 |
| 空气消毒机（移动式） | 1台 |
| 超声波身高体重称 | 1台 |
| C13呼气分析仪 | 1台 |
| 心电图机 | 1台 |

以下设备参数仅为前期了解市场价格所用，后续正式采购中，需开展需求论证。

输液泵：

1用途：在ICU、手术室、儿科、妇产科等科室使用，用于精确输液；

2设备先进、结构合理、加工精密；

3可选配滴数传感器，提高给药精度

4安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

5压力报警阈值至少3档可调；

6双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

7在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

8速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

9安装固定：可固定在输液支架上；

10快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

11可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

12屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

13整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带；

14具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

15电池工作时间≥4小时@25ml/h；

16全中文软件操作界面；

17质保期：≥3年，终身维修。

注射泵：

1整机使用期限≥10年；

- 2注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus；

- 3支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注；

- 4具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

- 5可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息；

- 6满足EN1789标准，适合在救护车使用；

- 7具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录；

- 8质保期：≥3年，终身维修。

产后康复治疗仪：

1用于产后催乳常规治疗、乳汁分泌少、乳腺管不通、子宫复旧常规治疗、盆腔炎治疗、产后尿潴留、产后恢复等；

2显示：输出强度及时间为触摸彩屏显示；

3配备输出能量线控调节器；

4配备机器性能检测探头；

5脉冲频率：700Hz±15%；

6配套耗材需通用；

7质保期：≥3年，终身维修。

药品冷藏柜：

1阴凉模式温度8-20度，冷藏模式2-8度，两种模式一键切换；

2湿度范围35%-75%；

3额定电压220V/50HZ；

4有效容积≥380L；

5智能控温系统，温度、湿度实时存储在设备中，可U盘倒出；

6自带报警系统，温度异常机器会发出警报声；

7风冷无霜，循环送风；

8质保期：≥3年，终身维修。

阴道镜：

1.1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL  HD 1080P信号。

1.2.像素不低于200万。

1.3.成像系统水平分辨率不低于1000TVL。

1.4.★放大倍数支持：1～60倍（可选1～80倍）。

1.5.有效操作距离：150mm～350mm。

1.6.视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)。

1.7.景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。

1.8.空间分辨率：≥14 lp/mm。

1.9.图像几何失真度≤1%。

1.10.亮度可调的高显色性贴片LED光源，与镜头集成一体，30cm处光源照度≥3000Lx, 光源色温：3200K～7000K。

1.11.★光斑直径≥ Ø70mm ,照度均匀性≥80%光源显色指数Ra≥90。

1.12.色彩还原最大误差≤30NBS，平均色彩还原误差≤20NBS，饱和度值95%~120%。

1.13.最大照度时辐射照度≤350 W/m2。

1.14.光源在200nm~400nm光谱范围内，最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008 W/m2。

1.15.有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。

1.16.防水按键设计，9按键扇形布局，单手操作按键即可实现对图像观察的视野变换（放大/缩小）、可视焦距调节（手动定位聚焦+/-）、白光变色温成像（三级，包括自然光成像、暗光成像模式以及曝光补偿模式）、电子绿色滤镜成像（三级）、计时显示和图像冻结功能控制，并支持镜头手柄按键控制图像采集。

1.17.可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能，醋酸计时时长可自定义设置，并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，为检查过程提供量化评估依据，放大倍数和计时时间分布在图像一侧，减少对图像观察的影响。

1.18.镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能，便于快速确定病变部位的位置。

1.19.支持镜头操作按键控制“一键”快速切换进入观察检查操作界面。

1.20.镜头支持延时自动关闭功能，延迟时间可设置，提高镜头使用寿命。

1.21.图像采集单元提供HDMI视频输出接口。

1.22.采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定的可靠性及操作的灵敏性。

2.阴道镜工作站性能参数

2.1.系统性能

2.1.1.计算机性能不低于：i3处理器；内存：≥4GB；硬盘：≥1T；（可选配USB光驱）。

2.1.2.屏幕尺寸≥21.5寸。

2.1.3.系统分辨率不低于1920*1080。

2.2.工作站功能

2.2.1.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率。

2.2.2.可以提供不少于4种病人信息获取方式。

2.2.3.具有病历重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息。

2.2.4.能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键操作多幅图片同屏显示，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

2.2.5.可以自定义设置粗醋白计时时间，自定义时间范围。

2.2.6.支持不少于4种采图方式。具有脚踏板控制、鼠标控制或镜头扣手按键控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能；

2.2.7.支持双脚踏开关控制，可控制图像采集、冻结并采集图像、计时显示、界面切换等功能，开关功能灵活组合，方便阴道镜检查操作使用。

2.2.8.采图后可支持图像镜像观察。

2.2.9.具有自动采图功能，给出临床检查流自动提示信息，同时支持全程语音播报操作提示。

2.2.10.提供不少于2种方式开启计时功能。

2.2.11.支持观察检查界面两种以上显示方式，图像采集时进行全屏观察。

2.2.12.提供符合IFCPC2011和ASCCP2017的阴道镜术语和检查规范，提供阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断。

2.2.13.系统图像采集方式可以支持保存bmp,jpg 2种图像格式

2.2.14.支持同一患者历史病历自动管理。在病人信息页面展示同一患者的历史检查记录，医生可以快速浏览和查阅患者历史检查，满足对复诊病人检查信息统一管理的需求。

2.2.15.在观察检查页面支持患者上次检查图像与当前检查的图像同屏对比，方便医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。

2.2.16.具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像。

2.2.17.图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病历中。

2.2.18.提供RCI及Swede评估方法,可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分，用于评估宫颈病变的程度，并提供参考图谱，为基层医院学习掌握提供辅助。

2.2.19.★提供R-way阴道镜诊断评估方法（专利申请号：201310180894.2），具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果，同时简化了阴道镜检查技术的培训难度，更适合基层医院使用，提供不少于50例病理确诊的病例资料供操作练习，能够提供进修培训其临床应用功能的教学医院。

2.2.20.具有图片导出导入功能。

2.2.21.可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,提供邮件、DICOM等选择报告发送模式，便于医疗纠纷的追述。

2.2.22.生成报告后，在报告页面可以直接编辑报告，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等，便于医生操作。

2.2.23.打印方式：A4/B5纸打印，无需设置打印机，方便临床应用。

2.2.24.病历存储≥50000份，支持病历查找，编辑，删除，导入，导出等功能。

2.2.25.可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

2.2.26.可对软件用户的历史操作进行留痕记录，系统自动记录用户对病人数据的软件操作动作，满足临床对软件操作可追溯的需求。

2.2.27.图像字体颜色及软件界面底色支持≥6种颜色可选，可根据用户喜好进行设置。

2.3.工作站可扩展信息化应用

2.3.1.可以识别不少于2种编码格式的扫描枪。

2.3.2.具有外接身份证读取设备功能，刷身份证可以直接导入病人姓名及身份证号码功能。

2.3.3.可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统。

2.3.4.支持LDAP集成登陆，方便医院账号管理。

2.3.5.支持PDF报告发送至邮箱。

2.3.6.提供DICOM3.0数据交换接口，可方便与医院PACS系统互联，提供的服务包括：DICOM worklist, DICOM verify, DICOM storage。

2.3.7.具有功能模块自定义功能：医生可以根据操作习惯，自定义软件操作工作流。

3.工作站数据库

3.1.提供不少于两类国际专业术语数据库。

3.2.提供临床病理参考图谱,数据库包括数十种临床病症现象的标准参考图谱。

3.3.提供数百张张病理确诊的病例资料数据图库。

3.4.提供不少于70例病理确诊的病例资料供操作练习，可提供进修培训其临床应用功能的教学医院；

3.5.提供不少于3种的评估方法。

4.工作站网络应用功能

4.1.支持局网和广域网两种组网方式

4.2.基于患者为中心的网络数据库系统，对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病历、诊断术语等进行规范化管理，保证患者数据的一致性。

4.3.支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）。

4.4.具有广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理，提高管理效率，提升临床诊疗与随访管理的服务质量。

4.5.转诊信息和病理结果信息综合管理网络化应用，方便门诊业务的统计分析。

4.6.阴道镜病人信息、图片信息不管是局域网还是广域网连接方式，都支持实时上传。

4.7.为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步。

4.8.提供数据信息的自动备份与恢复功能。

4.9.支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理，提高工作效率。

4.10.可提供示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供双向语音交流，方便教学。

4.11.支持局域网内任意电脑可以实时观看阴道镜操作，远程指导，远程拟诊，链接入局域网，在局域网进行音频视频线示教；并且支持双向语音示教学习。

4.12支持智能随访，可提醒医护人员随访患者的名单及日期，管理复诊预约情况，自动推送检查报告，定时提醒患者复诊。

质保期：≥3年，终身维修。

空气消毒机：

普通通用立式消毒机即可。

超声波身高体重称：

1手动﹑自动二种方式可随意选择；

2身高测量方式:超声波测量;

3体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重;

4显示方式:数字式LED大屏幕;

5测量范围:身高：60－200cm        体重：1kg－200kg;

6精确度:身高：±0.5cm            体重：±0.1kg;

7采用先进的ARM技术，提供移植TCP/IP协议栈，FAT32文件管理系统，GUI人机界面驱动，GPIO驱动及相应的函数库，使机器的功耗更低，测量更加稳定，快速，准确;

8使用温湿度:0-40℃  20%-85%PH;

9语音提示:有且数码显示;

10体型:国际通用体格指数（BMI)并数码显示;

11测量速度:每小时可测≥450人；

12数据输出格式：RS-232有线传输或无线传输电脑；

13：电源电压：AC 220V 50HZ；

14平均功耗：≤10W；

15外形设计：测量、显示、打印一体化，模具一次成型的，铝合金机身  符合人体工程学，可折叠，移动方便；

16质保期：≥3年，终身维修。

C13呼气分析仪：

1分析速度≤2.5分钟/对样品;

2要求提供设备配套使用的尿素13C散剂呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过30分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间；

3要求提供设备配套使用的尿素13C散剂呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露；

4设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋；

5双独立操作系统，可单机操作.

6质保期：≥3年，终身维修。

心电图机：

1导联：12导联同步采集、显示、打印；

2时间常数：≥5S；

3耐极化电压：±650mV；

4增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC；

5.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

6.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

7.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

8.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

9.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

10.具有隐藏式提手，美观大方。

11通过CFDA、CE认证。

12质保期：≥3年，终身维修。